(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: DOA/250/14/NB/2020

FORMULARZ OFERTY – Część 7

Aparatura medyczna

I. Przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail...........................................................

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Osoba do kontaktu z Zamawiającym ............................................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie -  Aparatura medyczna oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę ofertową brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | 5 |  | ………. zł x 5 szt. = ……… zł |
| 2 | Aparat EKG | 4 |  | ………. zł x 4 szt. = ……… zł |
| 3 | Defibrylator | 1 |  | ………. zł |
| 4 | Kardiomonitor | 1 |  | ………. zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………… zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko w przypadku, gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SIWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr Poz. 1 – Wpisać ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1 - Pompa infuzyjna – 5 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2 | Pompa dwustrzykawkowa sterowana elektronicznie współpracująca z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. |
| 3 | Budowa i zakres badania: - kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 70-80 stopni, - wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych, - wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy, - strzykawka mocowana od przodu, - klawiatura symboliczna, - menu pompy w języku polskim, - napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą, - wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy, - ciśnienie okluzji - do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie min. od 75mmhg do 900mmhg, - stopień ochrony min. IP34, - system alarmów wizualnych i dźwiękowych, - zasilanie – standardowe, - wbudowany akumulator litowo – jonowy, - zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 10 godz. przy przepływie 5 ml/h, - czas ponownego ładowania max. 4 godz. - wyświetlany pozostały czasie pracy akumulatora, - automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sie-ciowego, - pobór mocy < 20 w. |
| 4 | Wymagane funkcjonalności: - komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą, - pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego, - praca ze strzykawkami 2/3 ml, - automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki, - zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h , - prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz, - automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu, - zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji, - system automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji, - wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml, - wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min, - prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h, - bolus na żądanie, - bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu, - tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę, - tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia, - tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automa-tycznego przełączania, - historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do min. 1000 zdarzeń. |
| 5 | Dodatkowe wymagania: - możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie, - kompatybilna z posiadanymi przez szpital stacjami dokującymi compact plus, - możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą, - możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, ie, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h), - możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, meq oraz jednostkach wagowych, - możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera, - biblioteka - min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i min. 15 profili pacjentów, - każdy lek może występować w min. 10 stężeniach, oraz być powiązany z limi-tami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z min. 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji. |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe: - stojak jezdny na 5 kołach o średnicy kół 70-80 mm, koła łożyskowane z elastycznego materiału, samonastawne, min. 2 koła z hamulcami, - wieszak z ramieniem z min. obciążeniem 4 kg (min. 4 uchwyty), rączka z trwałego tworzywa do wygodnego manewrowania stojakiem podczas przemieszczania, tzw. uchwyt ręczny podporowy, stalowa podstawa jezdna z nisko rozmieszczonym środkiem ciężkości, średnica stalowej podstawy 50-60 cm. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej. |  |

Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 2 - Aparat EKG – 4 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2 | Zakres pracy: - zapis badań w czasie rzeczywistym w co najmniej czterech trybach: 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG, - równoczesna rejestracja min. 12 odprowadzeń, - analiza wyniku badania odpowiednia do wieku pacjenta. - detekcja stymulatora serca, - automatyczny test aparatu. |
| 3 | Ekran: - wbudowany, - min. 5,7” - rozdzielczość co najmniej 320 x 240 pikseli, - prezentacja wyników w kolorze, - analiza i przegląd badań, - jednoczesna prezentacja dostępnych kanałów EKG. |
| 4 | Klawiatura: alfanumeryczna, funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu. |
| 5 | Pamięć: wewnętrzna, zapis w pamięci - min. 500 badań. |
| 6 | Wymagane funkcje: - wydruk wyników na drukarce, - zapis wyników na nośnikach zewnętrznych. |
| 7 | Wyposażenie dodatkowe: wózek do transportu. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej. |  |

Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 3 - Defibrylator – 1 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| 2 | Informacje podstawowe: - Tryb ręczny: zapewniający dostęp do wszystkich funkcji dla użytkowników ALS. Umożliwiający dostęp do ręcznego trybu wyboru poziomu energii aż do 360J, kardiowersji i elektrostymulacji. Wyświetlany kształt krzywej EKG. - Tryb AED: zapewniający dostęp do wszystkich funkcji dla użytkowników BLS. Domyślne poziomy energii aż do 360J. Opcje wybierane przez użytkownika w celu wyświetlenia kształtów fali EKG oraz/lub wizualnych podpowiedzi AED. - Tryb konfiguracji: umożliwiający operatorowi konfigurację ustawień urządzenia. - Tryb serwisowy: umożliwiający przeszkolonemu personelowi wykonanie testów diagnostycznych oraz kalibracji, wyświetlanie wersji oprogramowania modułu urządzenia i sprzętu, wyświetlanie i wydruk dziennika kodów diagnostycznych. - Tryb demonstracyjny: dla celów demonstracyjnych - symulowane krzywe fali. Krzywa fali składająca się z krótkich segmentów realnych danych, które są powtarzane w formie ciągłej krzywej fali. - Tryb archiwum: dostęp do danych poprzednich pacjentów celem przeglądu, transmisji, drukowania, edycji lub usuwania. - Tryb auto testu: codzienny auto test. |
| 3 | Zasilanie: - Zasilanie standardowe, zapasowy wewnętrzny akumulator do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania Zasilanie AC: 100–120 VAC 50/60Hz, 220–240 VAC 50/60 Hz, całkowity pobór mocy poniżej 120 woltoamperów (VA). Wewnętrzny akumulator zapasowy Wskaźnik i komunikat o niskim stanie naładowania akumulatora |
| 4 | Wyświetlacz: Rozmiar (aktywny obszar wyświetlania): min. 115,18 mm (4,53 cala) szerokość x 86,38 mm (3,4 cala) wysokość Rozdzielczość: min. 320 x 240 aktywny, kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą punktową. Wyświetla minimum 3,7 sekundy EKG i znaki alfanumeryczne dla wartości, instrukcje urządzenia lub podpowiedzi. Wyświetlana jedna dodatkowa krzywa fali. Szybkość przesuwu wyświetlania krzywych: 25 mm/ sek. w przypadku EKG i SpO2 (lub lepsza). |
| 5 | Komunikacja: - Przesyłanie rejestrowanych danych. - Minitorowanie: - EKG, - EKG monitorowane za pomocą 3- lub 5- żyłowych kabli (od 3 do 7 odprowadzeń EKG), - monitorowanie odprowadzeń przy użyciu standardowych lub terapeutycznych elektrod . - Wybór odprowadzeń: - Odprowadzenia I, II i III, (3-żyłowy przewód EKG), - Jednoczesna rejestracja odprowadzeń I, II, III, AVR, AVL i AVF, V (c), (5-żyłowy przewód EKG) - Rozmiar zapisu EKG: - 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 cm/ mV - Wyświetlanie częstości tętna: - cyfrowy wyświetlacz wartości w zakresie min. od 20–300 bpm - Wskazanie poza zakresem: - Na wyświetlaczu symbol “---” - Symbol serca migający przy każdym wykryciu QRS. - System ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS): - W trybie AED, kiedy Shock Advisory System™ nie jest aktywny, CPSS monitorujący pacjenta za pomocą elektrod lub II odprowadzenia EKG pod kątem rytmów serca do defibrylacji. - Pomoc głosowa: - do wybranych ostrzeżeń i alarmów (konfigurowalne wł./wył.) - Analogowe wyjście EKG: - 1V/mV x 1,0 zysk < 35 ms opóźnienie. Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego: 90 db przy 50/60 Hz - SpO2 - Masimo SET – konfiguracja zapewniająca kompatybilność z wybranymi czujnikami. - Przedział pomiaru saturacji: - 1 to 100% - Dokładność wartości saturacji: (70–100%). Dorośli/dzieci: +/- 2 punkty (przy braku ruchu pacjenta) +/- 3 punkty (przy ruchu pacjenta). - Noworodki: +/- 3 punkty (przy braku ruchu pacjenta) +/- 3 punkty (przy ruchu pacjenta). - Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego. - Sygnał dźwiękowy tętna w momencie rozpoczęcia krzywej. - Częstość aktualizacji SpO2: do wyboru przez użytkownika co najmniej 4, 8, 12 lub 16 sekund. - Pomiar SpO2: wyświetlanie i zapisywanie funkcjonalnych wartości SpO2 - Przedział częstości tętna w zakresie min: 25 do 240 uderzeń na minutę - Dokładność pomiaru częstości tętna: (dorośli/dzieci/ noworodki) +/- 3 punkty (przy braku ruchu pacjenta) +/- 5 punktów (przy ruchu pacjenta) - Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia. |
| 6 | Alarmy: - Szybkie ustawienie: alarmy dla wszystkich parametrów, - Alarm VF/VT: system ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS) w trybie ręcznym. |
| 7 | Drukarka: - wydruk ciągłego zapisu wyświetlanych informacji o pacjencie, - prędkość drukowania: ciągłe EKG 25 mm/sek. +/- 5% (mierzone zgodnie z AAMI EC-11, 4.2.5.2) – lub lepsze parametry, - opóźnienie: maks. 8 sekund, - drukowanie automatyczne: zapisy krzywych mogą drukowane automa-tycznie (do konfiguracji przez użytkownika). - prędkość drukowania raportów CODE SUMMARY: 25 mm/sek. lub lepszy parametr. |
| 8 | Zakres częstotliwości: - Tryb diagnostyczny: 0,05 do 150 Hz lub 0,05 do 40 Hz (do konfiguracji przez użytkownika). - Monitor: 0,67 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz (do konfiguracji przez użytkownika). - Elektrody: 2.5 to 30 Hz - Analogowe wyjście EKG: 0,67 do 32 Hz (z wyjątkiem 2,5 do 30 Hz w przypadku elektrod EKG) |
| 9 | Defibrylator: - Krzywa: dwufazowa, obcięta, wykładnicza. - Dokładność energetyczna: ±1 dżul lub 10% ustawionej wartości, w zależności od tego, która wartość będzie większa, do 50 omów, ±2 dżule lub 15% ustawionej wartości, w zależności od tego, która wartość będzie większa, w przedziale 25–100 omów. - Kompensacja napięcia: po podłączeniu jednorazowych elektrod tera-peutycznych. Moc wyjściowa w zakresie ±5% lub ±1 dżula, w zależności od tego, która wartość będzie większa, przy oporze o wartości 50 omów, ograniczona do dostępnej energii, co skutkuje podaniem 360 dżuli przy 50 omach. RĘCZNY: Wybór energii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 i 360 dżuli oraz sekwencja do konfiguracji przez użytkownika 100–360, 100–360, 100–360 dżuli Czas ładowania: - czas ładowania do 200J <5 sekund przy w pełni naładowanym akumulatorze – czas ładowania do 360J <7 sekund przy w pełni naładowanym akumulatorze - czas ładowania do 360J <10 sekund standardowo (nie dotyczy stanu niskiego naładowania akumulatora). Synchronizowana kardiowersja: - wyzwolenie energii w czasie 60 ms od piku QRS - zewnętrzny impuls synchronizujący; 0–5V (poziom TTL) puls, aktywny wy-soki, czas trwania > 5 ms, odstęp pomiędzy kolejnymi impulsami nie mniejszy niż 200 ms i nie większy niż 1 sekunda AED - Shock Advisory System (SAS) - system analizy EKG, informujący operatora o wykryciu przez algorytm rytmu EKG wymagającego lub niewymagającego defibrylacji. System SAS pozyskujący obraz EKG wyłącznie za pośrednictwem elektrod terapeutycznych. - Czas przygotowania do wstrząsu: przy w pełni naładowanym akumulatorze w normalnej temperaturze pokojowej, urządzenie osiągające gotowość do podania impulsu w ciągu maks. 16 sekund od włączenia urządzenia (dla stanu “Shock Advised”). |
| 10 | Elektrostymulacja: 1)Tryb elektrostymulacji: ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstości elektrostymulacji na żądanie i w trybie asynchronicznym (do konfiguracji przez użyt-kownika). 2) Częstość elektrostymulacji min. w zakresie: 40 to 170 ppm. Dokładność częstości: +/- 1,5% w całym zakresie. 3) Wyjściowe krzywe: jednofazowa, amplituda stabilna +/- 5% względem przed-niego zbocza impulsów dla prądów większych niż lub równych 40 mA, czas trwania 20 +/- 1 ms, czas wzrostu/spadku <= 1 ms [poziomy 10–90%] 4) Natężenie wyjściowe: 0 to 200 mA 5) Pauza: częstotliwość impulsu elektrostymulacji zmniejszana czterokrotnie w momencie aktywacji. 6) Okres refrakcyjny: 200 do 300 ms +/- 3% (funkcja częstości) |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej. |  |

Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 4 - Kardiomonitor – 1 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |
| 1 | Przeznaczenie – dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo Realizacja zamówienia - Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |
| A - Monitor |  |
| 2 | Budowa: - modułowa z wymiennymi modułami podłączanymi podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia, - każdy kardiomonitor wyposażony w element/moduł transportowy posiadający wbudowany ekran lub współpracujący z ekranem zewnętrznym (w takim przypadku wymaga się dostarczenia 1 szt. dodatkowego ekranu na całą instalację), podczas transportu wymagane również monitorowanie kapnometrii, - konwekcyjne chłodzenie monitora, - ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli), do prezentacji min. 8 krzywych jednocześnie. - do dwóch najdalej odległych stanowisk ułatwiający obserwację ekran kopiujący min 28” (ewentualnie 2szt. min 15”) z uchwytem do zamontowania w miejscu wyznaczonym w projekcie budowlanym, - uchwyty mocujące kardiomonitory na jednostkach zasilających przy każdym stanowisku. |
| 3 | Wymagana komunikacja: - język polski, - podłączenie min. 15" ekranu powielającego, - wyjście analogowe EKG, - wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora. |
| 4 | Sterowanie poprzez: - ekran dotykowy i pokrętło, - klawiaturę (port USB lub bezprzewodowa), - dotykowy ekran powielający, - dodatkowy pilot zdalnego sterowania, - przyciski na modułach. |
| 5 | Programowanie, zakresy badań: - możliwość zaprogramowania min. 20 różnych konfiguracji monitora (ustawie-nia ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron, - pomiar EKG, - wybór ilości monitorowanych odprowadzeń co najmniej: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG, - jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod, - jednoczesna prezentacja wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu dedykowanego kabla pomiarowego, - analiza arytmii jednocześnie z co najmniej czterech odprowadzeń, - pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min., - podstawowa analiza arytmii, - analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń, - zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 0dd/min., prezentacja krzywej oddechowej i respiracji, - pomiar saturacji w zakresie min. od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmogra-ficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2. - pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną, pomiar ręczny i automa-tyczny, zakres pomiarowy w zakresie co najmniej: 15-260 mmHg. Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, Pomiar automa-tyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar rytmu serca: min. 30-250 ud./min. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module, - pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 2 kanały pomiarowe, w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyj-nych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania do min. 10 punktów pomiarowych, - moduł do małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego metodą PICCO, min 1 na 3 monitory, - pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe, prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT, - monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, min 1 na 6 stanowisk, - obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji, - kalkulator dawek leków, - trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne, - min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego. |
| 6 | Wymagane zabezpieczenia: - wizualny wskaźnik alarmów, - wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału przy pomiarze saturacji, - układy alarmowe najważniejszych parametrów, - alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności, - zablokowanie funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - za-bezpieczone hasłem, - automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu, po którym następuje przesłanie alarmu, - kilkustopniowe wyciszanie alarmów . |
| 7 | Wymagane funkcje: - stazy żylnej, - kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację, - praca w sieci centralnego monitorowania, - podgląd ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. |
| 8 | Dodatkowe wymagania: - możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową, - program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG uwzględniającego kryteria dla płci i wieku, z funkcją niezależnej czasowo predykcji ostrego zespołu wieńcowego (ACI-TIPI) z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących, - ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora, - możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca, - pomiaru parametrów PPV i SPV automatycznie z krzywej ciśnienia, - możliwość ustawienia etykiet temperatur wg miejsca pomiaru - w tym wpisa-nie własnych nazw etykiet, - możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami, sterowanie poprzez monitor pacjenta, - pomiar kapnografii w strumieniu bocznym za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami bez udziału serwisu, w każdym monitorze, - możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych, - możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respirato-rów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca etc.) - możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze (z opcją wydruku do min. 4 przebiegów), - możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem, - możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci Internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień. |
| 9 | Wyposażenie: - monitorowanie EKG - w komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora, - przewód do monitorowania 12 odprowadzeń EKG z 10 elektrod 1 szt. na 6 monitorów, - do pomiaru saturacji - w komplecie kabel główny i gumowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora, dodatkowo czujnik klips na palec dla dorosłych (3 szt. / 6 monitorów) oraz czujnik klips na ucho dla dorosłych (3 szt. / 6 monitorów), - do pomiaru ciśnienia tętniczego - w komplecie do każdego monitora przewód interfejsowy z szybko złączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w min 3 rozmiarach oraz 5 mankietów dla pacjentów otyłych, - pomiar ciśnienia metodą inwazyjną - w komplecie kabel główny do każdego oferowanego kanału pomiaru oraz 6szt przetworników Abbott stosowanych przez Zamawiającego, dodatkowo 2 szt. kabli z rozdzielaczem do oferowanego systemu, - do każdego oferowanego pomiaru PICCO kabel główny oraz po 5 szt. zestawów jednopacjentowych, - kabel główny do pomiaru ICP, - czujnik temperatury powierzchniowy oraz czujnik temperatury centralnej przezprzełykowy / rektalny do każdego monitora, - uchwyt mocujący do jednostki zasilającej stanowisko pacjenta posiadanej przez Zamawiającego do każdego monitora. - stojak jezdny z półką n drukarkę. |
| 10 | Zasilanie: - sieciowe - standardowe, - z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz wskaźnik bezpośrednio na akumulatorze. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej. |  |

Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Aparaturę do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczona aparatura musi być kompletna i zgodna z jej opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania aparatury, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w powyższych opisach, na wezwanie przez Zamawiającego, dostarczę co najmniej jedne z poniżej wskazanych dokumentów:

□ foldery/broszury producenta/dystrybutora,

□ informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,

□ kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,

□ instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producent/dystrybutora.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru, bez uwag i zastrzeżeń.

V. Oświadczamy, że:

- akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,

- zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),

- uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,

- uważam (-y) się za związanego (-ych) ofertą przez okres 30 dni, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oferowane produkty są zgodne z siwz i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają certyfikat CE (jeżeli są wymagane dla oferowanego przedmiotu),

- oświadczam (-y), że nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel./fax: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy:

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

VIII. Informacje dotyczące treści oferty:

1. Niniejszym wskazuję dokumenty/oświadczenia poniżej wymienione i załączone do oferty, które należy traktować jako dokumenty/oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, celem ich badania w przedmiotowym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………

2. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne w bezpłatnych bazach danych:

……………………………………………………………………………………………………

(rodzaj dokumentu, adres bazy danych)

3. Poniżej wskazane dokumenty są dostępne u Zamawiającego, a ich treść jest aktualna:

……………………………………………………………………………………….

(rodzaj dokumentu, nr postępowania, do którego były złożone)

........................... dnia................... … r.			……………………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.