Załącznik nr 1 do DOA.272.5.2.2021

Część nr 1

Koncentrator tlenu – 20 szt.

(poniższe informacje wpisuje Wykonawca)

- Rok produkcji:.   ..................., Producent:....................., Model:....................

- Opis urządzeń:

| Lp. | Budowa/działanie | Wymogi graniczne (TAK/NIE) | Parametr oferowany (opisać i podać zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność 5-6l |  |  |
|  | Zasilanie standardowe |  |  |
|  | Blokada regulacji przepływu |  |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa |  |  |
|  | Zużycie prądu: < 300w |  |  |
|  | Przepływ: 0.125 – 0,150 5-6 lpm |  |  |
|  | Koncentracja tlenu: 0.5 do 4 l/min: 93 % (+6,5% - 3%), 5-6 l/min: 90 % (+6,5% - 3%), |  |  |
|  | Poziom głośności <40 dba |  |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 0,48 bar, |  |  |
|  | Dołączona bateria. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: pulsoksymetr z wyświetlaczem, wyświetlający informację: saturację SpO2, wartość pulsu, wskaźnik nasilenia pulsu, krzywą pletyzmograficzną oraz wskaźnik stanu baterii, |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: miernik stężenia tlenu. |  |  |

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczone urządzenia muszą być kompletne i zgodne z jego opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej.

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

Część nr 2

Zestaw łóżko szpitalne psychiatryczne z materacem i szafką przyłóżkową – 20 zestawów.

(poniższe informacje wpisuje Wykonawca)

- Łóżko:

Rok produkcji:.   ..................., Producent:....................., Model:....................

Szafka:

Rok produkcji:.   ..................., Producent:....................., Model:....................

Materac:

Rok produkcji:.   ..................., Producent:....................., Model:....................

- Opis zestawu:

| Lp. | Budowa/działanie | Wymogi graniczne (TAK/ NIE) | Parametr oferowany (opisać i podać zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem antybakteryjnym, proszkowym, potwierdzone certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor RAL do wyboru, ustalony z Zamawiającym. |  |  |
|  | Wymiar całkowity zewnętrzny z barierkami 950 x 2100 mm. |  |  |
|  | Wysokość leża od podłogi min 510-550 mm (w tym kółka z trzpieniem : 160mm) (+/- 1cm), kółka mocowane na stałe do poprzecznej belki wzmacniającej szczyty, każde kółko z hamulcem. |  |  |
|  | Wysokość wezgłowia 120 cm (w tym kółka z trzpieniem 160mm) (+/- 1 cm). |  |  |
|  | Leże łóżka 2 segmentowe. Segmenty wypełnione siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm (+/- 1 cm) z drutu śr. 4 mm. Siatka spawana do ramy. Leże podparte 3 poprzeczkami z kształtownika min. 15X15 mm. Leże wyposażone w ograniczniki pozycjonujące materac min. 2 po każdej stronie. |  |  |
|  | Wymiar leża : 900x2000 mm. |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w 3 uchwyty po każdej stronie ramy do mocowania pasów z prętów o śr. 10 mm. |  |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 750 (+/- 50), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu, zabezpieczony przed wyciągnięciem przez pacjenta. |  |  |
|  | Szczyty łóżka przykręcane do ramy łóżka na dwie śruby z każdej strony, przechodzące przez wzmocnioną i gwintowaną rurkę zabezpieczone przed odkręceniem, zaokrąglone, zmniejszające ryzyko urazu. Szczyty wypełnione wzmocnioną płytą kompaktową laminowaną, odporną na wyłamanie, przykręconą na 4 śruby. Kolor płyty do wyboru. |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe na całej długości leża, stanowiące integralną część łóżka, mocowane w dwóch miejscach od góry ramy wzmocnionymi podwójnie łamanymi zawiasami, nieodejmowane. Specjalny system umożliwiający otwarcie barierek na niewielkiej przestrzeni. Od strony głowy ok. 25 centymetrowe zabezpieczenie przed wypadnięciem pacjenta stanowiące część nieruchomą barierek. Opuszczane wzdłuż łóżka do dołu, blokowane przez system nasadkowy znajdujący się od strony głowy oraz nóg. |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm każde z blokadą, opony lite, niebrudzące. Koła mocowane systemem zaciskowym (za pomocą ekspanderów). Kółka odkręcane, możliwość założenia plastikowych zaślepek (załączonych do łóżek ). Łóżko wyposażone w system niezależnego centralnego hamulca (przód-tył), za pomocą dźwigni nożnej wysuwanej na 4-5 mm. Nóżki znajdujące się wewnątrz szczytów łóżka, po ich podniesieniu i schowaniu się w ramie, łóżko staje na kołach i jest łatwe do transportu. |  |  |
|  | Nogi łóżka wykonane z profila okrągłego, o średnicy fi 32 ze ścianką 2 mm. |  |  |
|  | Udźwig 250 kg |  |  |
|  | Waga łóżka z barierkami: 45 kg – 50 kg |  |  |
|  | Materac dopasowany do ramy leża, z pianki poliuretanowej, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat posiadania znaku CE, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (wraz z dostawą), Certyfikat niepalności (złożony na wezwanie Zamawiającego). |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym |  |  |
|  | Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo o wym. wymiar zew. szafki 411x570, h-790 . |  |  |
|  | Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz komorę. Szuflada oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 75-80 mm . |  |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem. Komora z półką mocowaną na stałe wewnątrz. |  |  |
|  | Metalowe uchwyty |  |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 40-50 mm, z czego dwa z hamulcami |  |  |
|  | Blat boczny obrotowy o wymiarach 411x411 z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030 mm. Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur, zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej, wysokość blatu ustalona jest za pomocą zacisków. |  |  |
|  | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Opis parametrów/rozwiązań równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

| Nazwa Parametru | Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Meble do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczone przedmioty  muszą być kompletne i zgodne z jego opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia ich prawidłowego użytkowania, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje podstawowej obsługi serwisowej, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika), kartę gwarancyjną w języku polskim w wersji papierowej.

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.