Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DOA.272.1.3.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00115208/01

FORMULARZ OFERTY – Część 6

Aparatura medyczna

I. Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego

SPZOZ w Węgorzewie

II. Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………..

..............................................................................

..............................................................................

województwo…………………………………..

e-mail …………………………………………..

Dane identyfikujące:

NIP …………………………………………….

REGON……………………………………….

KRS, PESEL …………………………….

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

| L.p. | WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) NAZWA FIRMY | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON, … |
| --- | --- | --- |

Wielkość przedsiębiorstwa:

 mikro     małe    średnie     duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe do korespondencji:

e-mail...........................................................

adres skrzynki ePUAP ………………………………………

Osoba upoważniona na podstawie ................................ (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa aparatury, urządzeń i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie – Aparatura medyczna oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę oferty brutto …………………… zł

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | 5 |  | ………. zł x 5 szt. = ……… zł |
| 2 | Aparat EKG | 4 |  | ………. zł x 4 szt. = ……… zł |
| RAZEM |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ŻE (właściwe zakreślić):

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………. zł netto*.

Powyższe wypełnić tylko gdy:

⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów (Rozdz. XIII SWZ):

| L.p. | Opis kryterium | Oferowany parametr – ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na wszystkie produkty w Części 6 |  |

Opis przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Pompa infuzyjna – 5 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |  |
| 1 | Pompa dwustrzykawkowa sterowana elektronicznie współpracująca z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. |  |  |
| 2 | Budowa i zakres badania: - kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 70-80 stopni, - wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych, - wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy, - strzykawka mocowana od przodu, - klawiatura symboliczna, - menu pompy w języku polskim, - napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą, - wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy, - ciśnienie okluzji - do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie min. od 75mmhg do 900mmhg, - stopień ochrony min. IP34, - system alarmów wizualnych i dźwiękowych, - zasilanie – standardowe, - wbudowany akumulator litowo – jonowy, - zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 10 godz. przy przepływie 5 ml/h, - czas ponownego ładowania max. 4 godz. - wyświetlany pozostały czasie pracy akumulatora, - automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sie-ciowego, - pobór mocy < 20 w. |  |  |
| 3 | Wymagane funkcjonalności: - komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą, - pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego, - praca ze strzykawkami 2/3 ml, - automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki, - zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h , - prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz, - automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu, - zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji, - system automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji, - wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml, - wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min, - prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h, - bolus na żądanie, - bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu, - tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę, - tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia, - tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automa-tycznego przełączania, - historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do min. 1000 zdarzeń. |  |  |
| 4 | Dodatkowe wymagania: - możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie, - kompatybilna z posiadanymi przez szpital stacjami dokującymi compact plus, - możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą, - możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, ie, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h), - możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, meq oraz jednostkach wagowych, - możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera, - biblioteka - min. 3000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i min. 15 profili pacjentów, - każdy lek może występować w min. 10 stężeniach, oraz być powiązany z limi-tami miękkimi, z limitami twardymi, jednym z min. 8 kolorów oraz ciśnieniem okluzji. |  |  |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe: - stojak jezdny na 5 kołach o średnicy kół 70-80 mm, koła łożyskowane z elastycznego materiału, samonastawne, min. 2 koła z hamulcami, - wieszak z ramieniem z min. obciążeniem 4 kg (min. 4 uchwyty), rączka z trwałego tworzywa do wygodnego manewrowania stojakiem podczas przemieszczania, tzw. uchwyt ręczny podporowy, stalowa podstawa jezdna z nisko rozmieszczonym środkiem ciężkości, średnica stalowej podstawy 50-60 cm. |  |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |  |
| L.p. |  | Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów |
| 2 - Aparat EKG – 4 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:...................., Producent:....................., Model:.................... |  |  |
| 1 |  | Zakres pracy: - zapis badań w czasie rzeczywistym w co najmniej czterech trybach: 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG, - równoczesna rejestracja min. 12 odprowadzeń, - analiza wyniku badania odpowiednia do wieku pacjenta. - detekcja stymulatora serca, - automatyczny test aparatu. |
| 2 |  | Ekran: - wbudowany, - min. 5,7” - rozdzielczość co najmniej 320 x 240 pikseli, - prezentacja wyników w kolorze, - analiza i przegląd badań, - jednoczesna prezentacja dostępnych kanałów EKG. |
| 3 |  | Klawiatura: alfanumeryczna, funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu. |
| 4 |  | Pamięć: wewnętrzna, zapis w pamięci - min. 200 badań. |
| 5 |  | Wymagane funkcje: - wydruk wyników na drukarce, - zapis wyników na nośnikach zewnętrznych. |
| 6 |  | Wyposażenie dodatkowe: wózek do transportu. |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaturę medyczną do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie. Dostarczona aparatura medyczna musi być kompletna i zgodna z jej opisem w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowego użytkowania aparatury medycznej, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych).

- Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-użytkowe. Niespełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

III.   W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

(Jeżeli serwis dla poszczególnych produktów będzie prowadzony przez różne firmy, należy to również wpisać poniżej).

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez* ………………………………………………….

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny może być prowadzony przez ………………………………………

*podać nazwę firmy, jeżeli jest znana

IV. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- warunki płatności – do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

V. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w nich określonych,

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*,

- nie zamierzam/y / zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres firm podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....................................................................................................

- e-mail: ………...……........…………………………………. tel.: …………………...

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy (zaznaczyć odpowiednio):

□ Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

□ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

- Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub oddzielna części oferty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

- W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

- Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………….…

Podpisano podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym

ŁĄCZNA CENA OFERTY stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ.

W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacja dodatkowa dla Zamawiającego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

** Niepotrzebne skreślić.

Wypełnić, jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca posiada taką informację.